## Fluoro
[5 empty] | Dose level |  | Thickness |  | Mag mode | [6 empty] | Dose level |  | Thickness |  | Mag mode
Room | II Size (cm) | kV | mA | mGy/min | Low | High | 10 cm | 30 cm | Mag 1 | Mag 2 | Room | II Size (cm) | kV | mA | mGy/min | Low | High | 10 cm | 30 cm | Mag 1 | Mag 2
RF | N | 7
Room | II Size (cm) | kV | mA | mGy/min | Low | High | 10 cm | 30 cm | Mag 1 | Mag 2
NT03 | 40 | 95 | 1.9 | 22.9 |  |  | 0.13188 | 3.7074 | 1.0978 | 1.4672 | NT03 | 40 | 95 | 1.9 | 22.9 |  |  | 3.02 | 84.9 | 25.14 | 33.6
NT04 | 40 | 77 | 1.7 | 6.075 | 0.7037 | 2.0519 | 0.21235 | 3.5123 | 1.1938 | 2.0185 | NT04 | 40 | 77 | 1.7 | 6.075 | 4.275 | 12.465 | 1.29 | 21.3375 | 7.2525 | 12.2625
Ped02 | 30.5 | 103 | 1.9 | 21.348 |  |  | 0.12479 | 4.3204 | 1.5371 | 3.1754 | Ped02 | 30.5 | 103 | 1.9 | 21.348 |  |  | 2.664 | 92.232 | 32.814 | 67.788
Ped03 | 33 | 81 | 2.8 | 11.0775 | 0.72106 | 1.9364 | 0.1977 | 3.3582 | 1.3812 | 2.4238 | Ped03 | 33 | 81 | 2.8 | 11.0775 | 7.9875 | 21.45 | 2.19 | 37.2 | 15.3 | 26.85
RT761 | 41.8 | 73 | 23.7 | 8.1 | 0.76667 | 1.4933 | 0.18 | 4.2589 | 1.3444 | 1.7556 | RT761 | 41.8 | 73 | 23.7 | 8.1 | 6.21 | 12.096 | 1.458 | 34.497 | 10.89 | 14.22
ART2205 | 40 | 74 | 1.5 | 16.89 | 0.75488 | 1.4802 | 0.24393 | 2.9011 | 1.2197 | 1.8342 | ART2205 | 40 | 74 | 1.5 | 16.89 | 12.75 | 25 | 4.12 | 49 | 20.6 | 30.98
ART2208 | 40 | 74 | 1.5 | 14.4 | 0.74375 | 1.4653 | 0.22222 | 3.0229 | 1.2292 | 1.8514 | ART2208 | 40 | 74 | 1.5 | 14.4 | 10.71 | 21.1 | 3.2 | 43.53 | 17.7 | 26.66
Avg | 37.9 | 82.4286 | 5 | 14.3986 | 0.73801 | 1.6854 | 0.18755 | 3.583 | 1.2862 | 2.0752
SD | 4.3132 | 11.8583 | 8.2577 | 6.413 | 0.025511 | 0.28493 | 0.045082 | 0.55532 | 0.14553 | 0.56496
Min | 30.5 | 73 | 1.5 | 6.075 | 0.7037 | 1.4653 | 0.12479 | 2.9011 | 1.0978 | 1.4672
10 | 32 | 73.6 | 1.5 | 7.29 | 0.71064 | 1.4712 | 0.12904 | 2.9742 | 1.1554 | 1.6402
25 | 36.5 | 74 | 1.6 | 9.5888 | 0.72106 | 1.4802 | 0.15594 | 3.1905 | 1.2067 | 1.7949
50 | 40 | 77 | 1.9 | 14.4 | 0.74375 | 1.4933 | 0.1977 | 3.5123 | 1.2292 | 1.8514
75 | 40 | 88 | 2.35 | 19.119 | 0.75488 | 1.9364 | 0.21728 | 3.9832 | 1.3628 | 2.2212
90 | 40.72 | 98.2 | 11.16 | 21.9688 | 0.76195 | 2.0057 | 0.23091 | 4.2835 | 1.4435 | 2.7245
Max | 41.8 | 103 | 23.7 | 22.9 | 0.76667 | 2.0519 | 0.24393 | 4.3204 | 1.5371 | 3.1754
C-Arm | N | 20
Room | II Size (cm) | kV | mA | mGy/min | Low | High | 10 cm | 30 cm | Mag 1 | Mag 2
C-arm 7 | 30.5 | 76 | 1.9 | 7.96 | 0.48317 | 1.8053 | 0.26382 | 3.9799 | 1.7802 | 2.5377 | C-arm 7 | 30.5 | 76 | 1.9 | 7.96 | 3.846 | 14.37 | 2.1 | 31.68 | 14.17 | 20.2
C-arm 8 | 23 | 80 | 3 | 14.5 | 0.45655 | 1.9517 | 0.2531 | 3.6276 | 1.7103 | 2.1103 | C-arm 8 | 23 | 80 | 3 | 14.5 | 6.62 | 28.3 | 3.67 | 52.6 | 24.8 | 30.6
C-arm 9 | 23 | 79 | 2.9 | 11.8 | 0.43475 | 1.8008 | 0.24407 | 4.3136 | 1.6551 | 2.2449 | C-arm 9 | 23 | 79 | 2.9 | 11.8 | 5.13 | 21.25 | 2.88 | 50.9 | 19.53 | 26.49
C-arm 10 | 23 | 79 | 2.9 | 10.6 | 0.43962 | 1.8066 | 0.25519 | 4.0887 | 1.4179 | 1.9943 | C-arm 10 | 23 | 79 | 2.9 | 10.6 | 4.66 | 19.15 | 2.705 | 43.34 | 15.03 | 21.14
C-arm 11 | 30.5 | 78 | 2 | 7.86 | 0.49618 | 1.8664 | 0.25929 | 4.3193 | 1.5687 | 2.799 | C-arm 11 | 30.5 | 78 | 2 | 7.86 | 3.9 | 14.67 | 2.038 | 33.95 | 12.33 | 22
C-arm 12 | 30.5 | 80 | 2.1 | 7.97 | 0.51317 | 1.9824 | 0.27102 | 4.4918 | 1.6311 | 2.5445 | C-arm 12 | 30.5 | 80 | 2.1 | 7.97 | 4.09 | 15.8 | 2.16 | 35.8 | 13 | 20.28
C-arm 15 | 23 | 67 | 3.5 | 17.0508 | 0.38785 | 1.0201 | 0.12182 | 3.1516 | 1.5144 |  | C-arm 15 | 23 | 67 | 3.5 | 17.0508 | 6.6131 | 17.3926 | 2.0772 | 53.7375 | 25.8214
C-arm 18 | 30.5 | 81 | 2.22 | 8.35 | 0.49461 | 1.9521 | 0.26467 | 4.3114 | 1.6527 | 3.006 | C-arm 18 | 30.5 | 81 | 2.22 | 8.35 | 4.13 | 16.3 | 2.21 | 36 | 13.8 | 25.1
C-arm 19 | 30.5 | 81 | 2.22 | 7.11 | 0.47046 | 2.0253 | 0.25977 | 4.2714 | 1.6399 | 3.4571 | C-arm 19 | 30.5 | 81 | 2.22 | 7.11 | 3.345 | 14.4 | 1.847 | 30.37 | 11.66 | 24.58
ART C-arm 1 | 33 | 68 | 6.1 | 15.96 | 0.38095 | 1.1216 | 0.1485 | 2.5 | 0.84774 | 1.24 | ART C-arm 1 | 33 | 68 | 6.1 | 15.96 | 6.08 | 17.9 | 2.37 | 39.9 | 13.53 | 19.79
ART C-arm 2 | 33 | 66 | 7.4 | 12.9365 | 0.29333 | 1.0121 | 0.10129 | 2.2215 | 1.0822 | 1.3365 | ART C-arm 2 | 33 | 66 | 7.4 | 12.9365 | 3.7946 | 13.0935 | 1.3103 | 28.7387 | 14.0003 | 17.289
ART C-arm 3 | 33 | 68 | 5.8 | 13.4 | 0.38806 | 1.1493 | 0.14701 | 3.2836 | 1.1507 | 1.4537 | ART C-arm 3 | 33 | 68 | 5.8 | 13.4 | 5.2 | 15.4 | 1.97 | 44 | 15.42 | 19.48
ART C-arm 4 | 33 | 68 | 5.8 | 10.3426 | 0.38553 | 1.1526 | 0.15462 | 2.4972 | 1.0197 | 1.4883 | ART C-arm 4 | 33 | 68 | 5.8 | 10.3426 | 3.9874 | 11.9208 | 1.5992 | 25.8279 | 10.5459 | 15.393
RT Uro | 30.5 | 80 | 2.2 | 9.8 | 0.47653 | 1.9184 | 0.2402 | 4.0612 | 1.4827 | 2.1643 | RT Uro | 30.5 | 80 | 2.2 | 9.8 | 4.67 | 18.8 | 2.354 | 39.8 | 14.53 | 21.21
EC1 | 33 | 67 | 5.6 | 12.59 | 0.34631 | 1.1271 | 0.13654 | 3.552 | 1.3423 | 1.5679 | EC1 | 33 | 67 | 5.6 | 12.59 | 4.36 | 14.19 | 1.719 | 44.72 | 16.9 | 19.74
EC2 | 33 | 75 | 7.3 | 26.82 | 0.39038 | 1.3259 | 0.20194 | 1.8606 | 1.0951 | 1.201 | EC2 | 33 | 75 | 7.3 | 26.82 | 10.47 | 35.56 | 5.416 | 49.9 | 29.37 | 32.21
EC Neuro | 23 | 80 | 3 | 22.6 | 0.35398 | 1.5854 | 0.26323 | 2.6173 | 1.5323 | 1.7478 | EC Neuro | 23 | 80 | 3 | 22.6 | 8 | 35.83 | 5.949 | 59.15 | 34.63 | 39.5
Neuro | 30.5 | 83 | 2.4 | 7.1914 | 0.51975 | 1.9944 | 0.26329 | 3.3931 | 1.8578 | 3.0468 | Neuro | 30.5 | 83 | 2.4 | 7.1914 | 3.7377 | 14.3425 | 1.8934 | 24.4007 | 13.3602 | 21.9104
PICC | 27 | 66 | 3.1 | 20.7 |  | 1.0512 | 0.15459 | 2.4585 | 1.4517 |  | PICC | 27 | 66 | 3.1 | 20.7 |  | 21.76 | 3.2 | 50.89 | 30.05
Pain Mgmt | 23 | 81 | 3 | 14 | 0.44643 | 2 | 0.26429 | 3.3929 | 1.0857 | 1.9857 | Pain Mgmt | 23 | 81 | 3 | 14 | 6.25 | 28 | 3.7 | 47.5 | 15.2 | 27.8
Avg | 28.825 | 75.15 | 3.722 | 12.9771 | 0.42935 | 1.5824 | 0.21341 | 3.4197 | 1.4259 | 2.107
SD | 4.1747 | 6.2851 | 1.8495 | 5.4428 | 0.063329 | 0.40367 | 0.059744 | 0.8187 | 0.28595 | 0.67802
Min | 23 | 66 | 1.9 | 7.11 | 0.29333 | 1.0121 | 0.10129 | 1.8606 | 0.84774 | 1.201
10 | 23 | 66.9 | 2.09 | 7.7931 | 0.35245 | 1.0481 | 0.13507 | 2.4348 | 1.076 | 1.3075
25 | 23 | 68 | 2.22 | 8.255 | 0.38669 | 1.1437 | 0.15307 | 2.5879 | 1.1368 | 1.5082
50 | 30.5 | 78.5 | 3 | 12.195 | 0.43962 | 1.8031 | 0.24859 | 3.4725 | 1.4985 | 2.0523
75 | 33 | 80 | 5.65 | 14.865 | 0.47985 | 1.9518 | 0.26324 | 4.1344 | 1.6431 | 2.5428
90 | 33 | 81 | 6.22 | 20.89 | 0.49958 | 1.995 | 0.26432 | 4.3141 | 1.7173 | 3.0182
Max | 33 | 83 | 7.4 | 26.82 | 0.51975 | 2.0253 | 0.27102 | 4.4918 | 1.8578 | 3.4571
Angio | N | 11
Room | II Size (cm) | kV | mA | mGy/min | Low | High | 10 cm | 30 cm | Mag 1 | Mag 2
HVC01 | 48 | 63.9 | 108.1 | 6.5475 | 0.60619 | 1.446 | 0.10309 | 4.754 | 1.2962 | 1.7622 | HVC01 | 48 | 63.9 | 108.1 | 6.5475 | 3.969 | 9.468 | 0.675 | 31.1265 | 8.487 | 11.538
HVC02 | 40 | 66 | 54 | 2.088 | 1.0151 | 2.806 | 0.12716 | 9.6336 | 2.0582 | 4.0086 | HVC02 | 40 | 66 | 54 | 2.088 | 2.1195 | 5.859 | 0.2655 | 20.115 | 4.2975 | 8.37
HVC04 | 40 | 66 | 54 | 2.07 | 1.0174 | 2.787 | 0.3413 | 10.1522 | 2.0326 | 3.9478 | HVC04 | 40 | 66 | 54 | 2.07 | 2.106 | 5.769 | 0.7065 | 21.015 | 4.2075 | 8.172
HVC05 | 40 | 66 | 53.2 | 1.9035 | 1.0307 | 2.7896 | 0.12293 | 10.208 | 1.87 | 3.6998 | HVC05 | 40 | 66 | 53.2 | 1.9035 | 1.962 | 5.31 | 0.234 | 19.431 | 3.5595 | 7.0425
Neuro1 AP | 48 | 80 | 20.9 | 4.7332 | 0.53636 | 0.95685 | 0.23898 | 5.4567 | 1.5912 | 2.4472 | Neuro1 AP | 48 | 80 | 20.9 | 4.7332 | 2.5387 | 4.529 | 1.1311 | 25.8279 | 7.5315 | 11.5831
Neuro1 Lat | 25 | 80 | 33.6 | 10.3114 | 0.50867 | 1.0001 | 0.18131 | 5.2296 | 1.3997 | 2.0304 | Neuro1 Lat | 25 | 80 | 33.6 | 10.3114 | 5.2451 | 10.3129 | 1.8696 | 53.9248 | 14.4332 | 20.9357
Neuro2 AP | 48 | 68.4 | 39 | 12.546 | 0.401 | 0.79866 | 0.11406 | 5.3558 | 1.4993 | 2.0373 | Neuro2 AP | 48 | 68.4 | 39 | 12.546 | 5.031 | 10.02 | 1.431 | 67.194 | 18.81 | 25.56
Neuro2 Lat | 25 | 68.4 | 52.7 | 14.877 | 0.36842 | 0.80661 | 0.10042 | 7.1022 | 1.2861 | 1.5336 | Neuro2 Lat | 25 | 68.4 | 52.7 | 14.877 | 5.481 | 12 | 1.494 | 105.66 | 19.134 | 22.815
ART Angio 2 | 48 | 65 | 125 | 7.785 | 0.38728 | 1.1491 | 0.1052 | 4.2445 | 1.278 | 1.6549 | ART Angio 2 | 48 | 65 | 125 | 7.785 | 3.015 | 8.946 | 0.819 | 33.0435 | 9.9495 | 12.8835
ART Angio 3 | 48 | 64.8 | 121.9 | 7.749 | 0.39257 | 1.2242 | 0.10685 | 4.4193 | 1.3002 | 1.6307 | ART Angio 3 | 48 | 64.8 | 121.9 | 7.749 | 3.042 | 9.486 | 0.828 | 34.245 | 10.0755 | 12.636
ART OR 10 | 48 | 65 | 107 | 5.0246 | 0.25863 | 2.5876 | 0.1317 | 8.8517 | 1.4457 | 2.0235 | ART OR 10 | 48 | 65 | 107 | 5.0246 | 1.2995 | 13.0018 | 0.66175 | 44.4764 | 7.264 | 10.1672
Avg | 41.6364 | 68.5 | 69.9455 | 6.8759 | 0.59294 | 1.6683 | 0.15209 | 6.8552 | 1.5507 | 2.4342
SD | 8.9696 | 5.8534 | 37.8543 | 4.3409 | 0.29017 | 0.87269 | 0.075402 | 2.406 | 0.30027 | 0.96833
Min | 25 | 63.9 | 20.9 | 1.9035 | 0.25863 | 0.79866 | 0.10042 | 4.2445 | 1.278 | 1.5336
10 | 25 | 64.8 | 33.6 | 2.07 | 0.36842 | 0.80661 | 0.10309 | 4.4193 | 1.2861 | 1.6307
25 | 40 | 65 | 45.85 | 3.4106 | 0.38993 | 0.9785 | 0.10603 | 4.9918 | 1.2982 | 1.7086
50 | 48 | 66 | 54 | 6.5475 | 0.50867 | 1.2242 | 0.12293 | 5.4567 | 1.4457 | 2.0304
75 | 48 | 68.4 | 107.55 | 9.0482 | 0.81064 | 2.6873 | 0.15651 | 9.2427 | 1.7306 | 3.0735
90 | 48 | 80 | 121.9 | 12.546 | 1.0174 | 2.7896 | 0.23898 | 10.1522 | 2.0326 | 3.9478
Max | 48 | 80 | 125 | 14.877 | 1.0307 | 2.806 | 0.3413 | 10.208 | 2.0582 | 4.0086
Cath | N | 15
Room | II Size (cm) | kV | mA | mGy/min | Low | High | 10 cm | 30 cm | Mag 1 | Mag 2
ART EP 6 | 25 | 70 | 166 | 18.8883 | 0.22568 | 1.1983 | 0.1024 | 2.5683 | 1.205 | 1.4981 | ART EP 6 | 25 | 70 | 166 | 18.8883 | 4.2628 | 22.6345 | 1.9342 | 48.511 | 22.76 | 28.2965
ART EP 7 AP | 48 | 66.4 | 98 | 5.9492 | 0.40408 | 1.4296 | 0.15621 | 6.4557 | 1.3283 | 2.1235 | ART EP 7 AP | 48 | 66.4 | 98 | 5.9492 | 2.4039 | 8.505 | 0.92935 | 38.4066 | 7.9021 | 12.6332
ART EP 7 Lat | 25 | 66.4 | 130.4 | 7.5273 | 0.54449 | 1.5785 | 0.12698 | 6.5551 | 1.2817 | 4.7752 | ART EP 7 Lat | 25 | 66.4 | 130.4 | 7.5273 | 4.0985 | 11.8819 | 0.95584 | 49.3422 | 9.6474 | 35.9441
ART EP 8 | 25 | 66 | 151.4 | 9.4063 | 0.40106 | 1.6006 | 0.12748 | 6.0096 | 1.8692 | 2.3981 | ART EP 8 | 25 | 66 | 151.4 | 9.4063 | 3.7725 | 15.0561 | 1.1991 | 56.5278 | 17.5823 | 22.5572
ART Cath 10 | 25 | 70 | 116.7 | 13.5585 | 0.60405 | 2.3379 | 0.087288 | 3.1464 | 1.2828 | 1.5433 | ART Cath 10 | 25 | 70 | 116.7 | 13.5585 | 8.19 | 31.698 | 1.1835 | 42.66 | 17.3925 | 20.925
ART Cath 11 AP | 48 | 66.4 | 95.7 | 5.0694 | 0.41209 | 1.4025 | 0.1474 | 7.2261 | 1.4416 | 2.2187 | ART Cath 11 AP | 48 | 66.4 | 95.7 | 5.0694 | 2.0891 | 7.1096 | 0.74723 | 36.6321 | 7.308 | 11.2477
ART Cath 11 Lat | 25 | 66.4 | 139.1 | 7.9647 | 0.37815 | 1.6464 | 0.11448 | 6.0076 | 1.5726 | 2.5287 | ART Cath 11 Lat | 25 | 66.4 | 139.1 | 7.9647 | 3.0118 | 13.1132 | 0.91181 | 47.8486 | 12.5254 | 20.1407
ART Cath 12 | 25 | 70 | 107.4 | 12.546 | 0.69584 | 2.8981 | 0.091822 | 3.4326 | 1.2945 | 1.6435 | ART Cath 12 | 25 | 70 | 107.4 | 12.546 | 8.73 | 36.36 | 1.152 | 43.065 | 16.2405 | 20.619
ART Cath 13 | 25 | 70 | 110.2 | 12.555 | 0.69964 | 2.8746 | 0.092473 | 3.1685 | 1.3032 | 1.6129 | ART Cath 13 | 25 | 70 | 110.2 | 12.555 | 8.784 | 36.09 | 1.161 | 39.78 | 16.362 | 20.25
Ped Cath 1 AP | 20 | 73 | 200 | 17.136 | 0.81933 | 2.8834 | 0.1375 | 5.0735 | 1.271 | 1.4569 | Ped Cath 1 AP | 20 | 73 | 200 | 17.136 | 14.04 | 49.41 | 2.3562 | 86.94 | 21.78 | 24.966
Ped Cath 1 Lat | 20 | 70 | 172 | 10.1214 | 0.79317 | 2.9166 | 0.12111 | 7.6294 | 1.3516 | 1.6112 | Ped Cath 1 Lat | 20 | 70 | 172 | 10.1214 | 8.028 | 29.52 | 1.2258 | 77.22 | 13.68 | 16.308
Ped Cath 2 AP | 30.5 | 64 | 200 | 23.13 | 0.41576 | 2.463 | 0.14008 | 4.4942 | 0.97665 | 1.2802 | Ped Cath 2 AP | 30.5 | 64 | 200 | 23.13 | 9.6165 | 56.97 | 3.24 | 103.95 | 22.59 | 29.61
Ped Cath 2 Lat | 30.5 | 60 | 194 | 12.906 | 0.32357 | 2.0711 | 0.10251 | 6.4156 | 0.96234 | 1.3319 | Ped Cath 2 Lat | 30.5 | 60 | 194 | 12.906 | 4.176 | 26.73 | 1.323 | 82.8 | 12.42 | 17.19
HVC 11 AP | 23 | 66 | 125.9 | 12.789 | 0.50141 | 1.5433 | 0.12738 | 6.5588 | 1.5426 | 2.2829 | HVC 11 AP | 23 | 66 | 125.9 | 12.789 | 6.4125 | 19.737 | 1.629 | 83.88 | 19.728 | 29.196
HVC 11 Lat | 23 | 66 | 123.6 | 6.93 | 0.50325 | 1.5714 | 0.12597 | 10.5455 | 1.6364 | 2.4857 | HVC 11 Lat | 23 | 66 | 123.6 | 6.93 | 3.4875 | 10.89 | 0.873 | 73.08 | 11.34 | 17.226
Avg | 27.8667 | 67.3733 | 142.0267 | 11.7651 | 0.51477 | 2.0277 | 0.12007 | 5.6858 | 1.3546 | 2.0527
SD | 8.6736 | 3.1775 | 36.5135 | 5.0586 | 0.1754 | 0.63772 | 0.021104 | 2.1043 | 0.23576 | 0.87117
Min | 20 | 60 | 95.7 | 5.0694 | 0.22568 | 1.1983 | 0.087288 | 2.5683 | 0.96234 | 1.2802
10 | 21.2 | 64.8 | 101.76 | 6.3415 | 0.3454 | 1.4133 | 0.092083 | 3.1552 | 1.068 | 1.3819
25 | 24 | 66 | 113.45 | 7.746 | 0.40257 | 1.5574 | 0.10246 | 3.9634 | 1.2763 | 1.5207
50 | 25 | 66.4 | 130.4 | 12.546 | 0.50141 | 1.6464 | 0.12597 | 6.0096 | 1.3032 | 1.6435
75 | 27.75 | 70 | 169 | 13.2323 | 0.64994 | 2.6688 | 0.13249 | 6.5569 | 1.4921 | 2.3405
90 | 41 | 70 | 197.6 | 18.1874 | 0.75576 | 2.8922 | 0.14447 | 7.4681 | 1.6109 | 2.5115
Max | 48 | 73 | 200 | 23.13 | 0.81933 | 2.9166 | 0.15621 | 10.5455 | 1.8692 | 4.7752
Overall | N | 53
Avg | 32.4113 | 72.5302 | 56.7781 | 11.5555 | 0.52183 | 1.742 | 0.17085 | 4.7956 | 1.4132 | 2.1572
SD | 8.7865 | 8.1794 | 64.9632 | 5.709 | 0.19166 | 0.60893 | 0.065608 | 2.1536 | 0.26804 | 0.78526
Min | 20 | 60 | 1.5 | 1.9035 | 0.22568 | 0.79866 | 0.087288 | 1.8606 | 0.84774 | 1.201
Median | 30.5 | 70 | 20.9 | 10.6 | 0.4735 | 1.6006 | 0.14701 | 4.2714 | 1.3812 | 2.0185
Max | 48 | 103 | 200 | 26.82 | 1.0307 | 2.9166 | 0.3413 | 10.5455 | 2.0582 | 4.7752

## Sheet2
Room | Receptor (cm) | EAK (mGy/min) | Row Labels | Average of EAK (mGy/min) | StdDev of EAK (mGy/min)2 | Row Labels | Average of mGy/min | StdDev of mGy/min2 | Row Labels | Average of mGy/min | StdDev of mGy/min2 | Row Labels | Average of mGy/min | StdDev of mGy/min2 | Row Labels | Average of mGy/min | StdDev of mGy/min2
NT03 | 40 | 22.9 | 20 | 13.6287 | 4.9601 | 30.5 | 21.348 | #DIV/0! | 23 | 15.0918 | 4.3073 | 25 | 12.5942 | 3.2284 | 20 | 13.6287 | 4.9601
NT04 | 40 | 6.075 | 23 | 13.7837 | 4.6444 | 33 | 11.0775 | #DIV/0! | 27 | 20.7 | #DIV/0! | 40 | 2.0205 | 0.10172 | 23 | 9.8595 | 4.1429
Ped02 | 30.5 | 21.348 | 25 | 11.9594 | 3.6162 | 40 | 15.0662 | 6.9757 | 30.5 | 8.0345 | 0.8965 | 48 | 7.3976 | 2.8366 | 25 | 11.778 | 3.9403
Ped03 | 33 | 11.0775 | 27 | 20.7 | #DIV/0! | 41.8 | 8.1 | #DIV/0! | 33 | 15.3415 | 5.9034 | Grand Total | 6.8759 | 4.3409 | 30.5 | 18.018 | 7.2295
RT761 | 41.8 | 8.1 | 30.5 | 11.3625 | 5.99 | Grand Total | 14.3986 | 6.413 | Grand Total | 12.9771 | 5.4428 |  |  |  | 48 | 5.5093 | 0.62212
ART2205 | 40 | 16.89 | 33 | 14.7324 | 5.6249 | [9 empty] | Grand Total | 11.7651 | 5.0586
ART2208 | 40 | 14.4 | 40 | 9.4752 | 8.5416
C-arm 7 | 30.5 | 7.96 | 41.8 | 8.1 | #DIV/0!
C-arm 8 | 23 | 14.5 | 48 | 6.9255 | 2.5626
C-arm 9 | 23 | 11.8 | Grand Total | 11.5555 | 5.709
C-arm 10 | 23 | 10.6
C-arm 11 | 30.5 | 7.86
C-arm 12 | 30.5 | 7.97
C-arm 15 | 23 | 17.0508
C-arm 18 | 30.5 | 8.35
C-arm 19 | 30.5 | 7.11
ART C-arm 1 | 33 | 15.96
ART C-arm 2 | 33 | 12.9365
ART C-arm 3 | 33 | 13.4
ART C-arm 4 | 33 | 10.3426
RT Uro | 30.5 | 9.8
EC1 | 33 | 12.59
EC2 | 33 | 26.82
EC Neuro | 23 | 22.6
Neuro | 30.5 | 7.1914
PICC | 27 | 20.7
Pain Mgmt | 23 | 14
HVC01 | 48 | 6.5475
HVC02 | 40 | 2.088
HVC04 | 40 | 2.07
HVC05 | 40 | 1.9035
Neuro1 AP | 48 | 4.7332
Neuro1 Lat | 25 | 10.3114
Neuro2 AP | 48 | 12.546
Neuro2 Lat | 25 | 14.877
ART Angio 2 | 48 | 7.785
ART Angio 3 | 48 | 7.749
ART OR 10 | 48 | 5.0246
ART EP 6 | 25 | 18.8883
ART EP 7 AP | 48 | 5.9492
ART EP 7 Lat | 25 | 7.5273
ART EP 8 | 25 | 9.4063
ART Cath 10 | 25 | 13.5585
ART Cath 11 AP | 48 | 5.0694
ART Cath 11 Lat | 25 | 7.9647
ART Cath 12 | 25 | 12.546
ART Cath 13 | 25 | 12.555
Ped Cath 1 AP | 20 | 17.136
Ped Cath 1 Lat | 20 | 10.1214
Ped Cath 2 AP | 30.5 | 23.13
Ped Cath 2 Lat | 30.5 | 12.906
HVC 11 AP | 23 | 12.789
HVC 11 Lat | 23 | 6.93
Avg | 32.4113 | 11.5555
SD | 8.7865 | 5.709
Min | 20 | 1.9035
10 | 23 | 5.2454
25 | 25 | 7.749
50 | 30.5 | 10.6
75 | 40 | 14.4
90 | 48 | 20.3377
Max | 48 | 26.82

## Sheet3
| N | II Size (cm) |  | mGy/min |  |  | Entrance dose rate (mGy/min)
RF | 7 | 38.7 | 3.8936 | 12.6169 | 3.8389 |  | RF | C-Arm | Angio | Cath Lab | All
C-Arm | 20 | 25.875 | 3.6142 | 12.9771 | 5.4428 | Avg | 14.3986 | 12.9771 | 6.8759 | 11.7651 | 11.5555
Angio | 11 | 42.25 | 11.5 | 6.8759 | 4.3409 | SD | 6.413 | 5.4428 | 4.3409 | 5.0586 | 5.709
Cath | 15 | 26.75 | 4.3301 | 11.7651 | 5.0586 | Min | 6.075 | 7.11 | 1.9035 | 5.0694 | 1.9035
[6 empty] | 10 | 7.29 | 7.7931 | 2.07 | 6.3415 | 5.2454
[6 empty] | 25 | 9.5888 | 8.255 | 3.4106 | 7.746 | 7.749
[6 empty] | 50 | 14.4 | 12.195 | 6.5475 | 12.546 | 10.6
[6 empty] | 75 | 19.119 | 14.865 | 9.0482 | 13.2323 | 14.4
[6 empty] | 90 | 21.9688 | 20.89 | 12.546 | 18.1874 | 20.3377
[6 empty] | Max | 22.9 | 26.82 | 14.877 | 23.13 | 26.82

## Sheet4
[5 empty] | Dose level |  | Thickness |  | Mag mode |  | All |  |  |  |  | Dose level |  | Thickness |  | Mag mode |  | Row Labels | Average of mGy/min | StdDev of mGy/min
Room | II Size (cm) | kV | mA | mGy/min | Low | High | 10 cm | 30 cm | Mag 1 | Mag 2 | Room | II Size (cm) | kV | mA | mGy/min | Low | High | 10 cm | 30 cm | Mag 1 | Mag 2 | 20 | 13.6287 | 4.9601
NT03 | 40 | 95 | 1.9 | 22.9 |  |  | 0.13188 | 3.7074 | 1.0978 | 1.4672 | Avg | 27.8667 | 67.3733 | 142.0267 | 11.7651 | 0.51477 | 2.0277 | 0.12007 | 5.6858 | 1.3546 | 2.0527 | 23 | 13.7837 | 4.6444
NT04 | 40 | 77 | 1.7 | 6.075 | 0.7037 | 2.0519 | 0.21235 | 3.5123 | 1.1938 | 2.0185 | SD | 8.6736 | 3.1775 | 36.5135 | 5.0586 | 0.1754 | 0.63772 | 0.021104 | 2.1043 | 0.23576 | 0.87117 | 25 | 12.8334 | 4.389
Ped02 | 30.5 | 103 | 1.9 | 21.348 |  |  | 0.12479 | 4.3204 | 1.5371 | 3.1754 | Min | 20 | 60 | 1.5 | 1.9035 | 0.22568 | 0.79866 | 0.087288 | 1.8606 | 0.84774 | 1.201 | 30.5 | 11.3625 | 5.99
Ped03 | 33 | 81 | 2.8 | 11.0775 | 0.72106 | 1.9364 | 0.1977 | 3.3582 | 1.3812 | 2.4238 | 10 | 23 | 65.2 | 1.92 | 5.2454 | 0.35321 | 1.0201 | 0.10243 | 2.5781 | 1.0876 | 1.4537 | 33 | 14.7324 | 5.6249
RT761 | 40 | 73 | 23.7 | 8.1 | 0.76667 | 1.4933 | 0.18 | 4.2589 | 1.3444 | 1.7556 | 25 | 25 | 66 | 2.9 | 7.749 | 0.38864 | 1.2112 | 0.12182 | 3.3582 | 1.271 | 1.5896 | 40 | 9.3033 | 7.923
ART2205 | 40 | 74 | 1.5 | 16.89 | 0.75488 | 1.4802 | 0.24393 | 2.9011 | 1.2197 | 1.8342 | 50 | 30.5 | 70 | 20.9 | 10.6 | 0.4735 | 1.6006 | 0.14701 | 4.2714 | 1.3812 | 2.0185 | 48 | 6.9255 | 2.5626
ART2208 | 40 | 74 | 1.5 | 14.4 | 0.74375 | 1.4653 | 0.22222 | 3.0229 | 1.2292 | 1.8514 | 75 | 40 | 79 | 110.2 | 14.4 | 0.60565 | 2.0127 | 0.2402 | 6.0076 | 1.5726 | 2.4665 | Grand Total | 11.5555 | 5.709
C-arm 7 | 30.5 | 76 | 1.9 | 7.96 | 0.48317 | 1.8053 | 0.26382 | 3.9799 | 1.7802 | 2.5377 | 90 | 48 | 81 | 148.94 | 20.3377 | 0.76932 | 2.7896 | 0.26328 | 7.5487 | 1.7662 | 3.1754
C-arm 8 | 23 | 80 | 3 | 14.5 | 0.45655 | 1.9517 | 0.2531 | 3.6276 | 1.7103 | 2.1103 | Max | 48 | 103 | 200 | 26.82 | 1.0307 | 2.9166 | 0.3413 | 10.5455 | 2.0582 | 4.7752
C-arm 9 | 23 | 79 | 2.9 | 11.8 | 0.43475 | 1.8008 | 0.24407 | 4.3136 | 1.6551 | 2.2449
C-arm 10 | 23 | 79 | 2.9 | 10.6 | 0.43962 | 1.8066 | 0.25519 | 4.0887 | 1.4179 | 1.9943 | RF |  |  |  |  | Dose level |  | Thickness |  | Mag mode
C-arm 11 | 30.5 | 78 | 2 | 7.86 | 0.49618 | 1.8664 | 0.25929 | 4.3193 | 1.5687 | 2.799 | Room | II Size (cm) | kV | mA | mGy/min | Low | High | 10 cm | 30 cm | Mag 1 | Mag 2
C-arm 12 | 30.5 | 80 | 2.1 | 7.97 | 0.51317 | 1.9824 | 0.27102 | 4.4918 | 1.6311 | 2.5445 | Avg | 37.9 | 82.4286 | 5 | 14.3986 | 0.73801 | 1.6854 | 0.18755 | 3.583 | 1.2862 | 2.0752
C-arm 15 | 23 | 67 | 3.5 | 17.0508 | 0.38785 | 1.0201 | 0.12182 | 3.1516 | 1.5144 |  | SD | 4.3132 | 11.8583 | 8.2577 | 6.413 | 0.025511 | 0.28493 | 0.045082 | 0.55532 | 0.14553 | 0.56496
C-arm 18 | 30.5 | 81 | 2.22 | 8.35 | 0.49461 | 1.9521 | 0.26467 | 4.3114 | 1.6527 | 3.006 | Min | 30.5 | 73 | 1.5 | 6.075 | 0.7037 | 1.4653 | 0.12479 | 2.9011 | 1.0978 | 1.4672
C-arm 19 | 30.5 | 81 | 2.22 | 7.11 | 0.47046 | 2.0253 | 0.25977 | 4.2714 | 1.6399 | 3.4571 | 10 | 32 | 73.6 | 1.5 | 7.29 | 0.71064 | 1.4712 | 0.12904 | 2.9742 | 1.1554 | 1.6402
ART C-arm 1 | 33 | 68 | 6.1 | 15.96 | 0.38095 | 1.1216 | 0.1485 | 2.5 | 0.84774 | 1.24 | 25 | 36.5 | 74 | 1.6 | 9.5888 | 0.72106 | 1.4802 | 0.15594 | 3.1905 | 1.2067 | 1.7949
ART C-arm 2 | 33 | 66 | 7.4 | 12.9365 | 0.29333 | 1.0121 | 0.10129 | 2.2215 | 1.0822 | 1.3365 | 50 | 40 | 77 | 1.9 | 14.4 | 0.74375 | 1.4933 | 0.1977 | 3.5123 | 1.2292 | 1.8514
ART C-arm 3 | 33 | 68 | 5.8 | 13.4 | 0.38806 | 1.1493 | 0.14701 | 3.2836 | 1.1507 | 1.4537 | 75 | 40 | 88 | 2.35 | 19.119 | 0.75488 | 1.9364 | 0.21728 | 3.9832 | 1.3628 | 2.2212
ART C-arm 4 | 33 | 68 | 5.8 | 10.3426 | 0.38553 | 1.1526 | 0.15462 | 2.4972 | 1.0197 | 1.4883 | 90 | 40.72 | 98.2 | 11.16 | 21.9688 | 0.76195 | 2.0057 | 0.23091 | 4.2835 | 1.4435 | 2.7245
RT Uro | 30.5 | 80 | 2.2 | 9.8 | 0.47653 | 1.9184 | 0.2402 | 4.0612 | 1.4827 | 2.1643 | Max | 41.8 | 103 | 23.7 | 22.9 | 0.76667 | 2.0519 | 0.24393 | 4.3204 | 1.5371 | 3.1754
EC1 | 33 | 67 | 5.6 | 12.59 | 0.34631 | 1.1271 | 0.13654 | 3.552 | 1.3423 | 1.5679
EC2 | 33 | 75 | 7.3 | 26.82 | 0.39038 | 1.3259 | 0.20194 | 1.8606 | 1.0951 | 1.201 | C-arm |  |  |  |  | Dose level |  | Thickness |  | Mag mode
EC Neuro | 23 | 80 | 3 | 22.6 | 0.35398 | 1.5854 | 0.26323 | 2.6173 | 1.5323 | 1.7478 | Room | II Size (cm) | kV | mA | mGy/min | Low | High | 10 cm | 30 cm | Mag 1 | Mag 2
Neuro | 30.5 | 83 | 2.4 | 7.1914 | 0.51975 | 1.9944 | 0.26329 | 3.3931 | 1.8578 | 3.0468 | Avg | 28.825 | 75.15 | 3.722 | 12.9771 | 0.42935 | 1.5824 | 0.21341 | 3.4197 | 1.4259 | 2.107
PICC | 25 | 66 | 3.1 | 20.7 |  | 1.0512 | 0.15459 | 2.4585 | 1.4517 |  | SD | 4.1747 | 6.2851 | 1.8495 | 5.4428 | 0.063329 | 0.40367 | 0.059744 | 0.8187 | 0.28595 | 0.67802
Pain Mgmt | 23 | 81 | 3 | 14 | 0.44643 | 2 | 0.26429 | 3.3929 | 1.0857 | 1.9857 | Min | 23 | 66 | 1.9 | 7.11 | 0.29333 | 1.0121 | 0.10129 | 1.8606 | 0.84774 | 1.201
HVC01 | 48 | 63.9 | 108.1 | 6.5475 | 0.60619 | 1.446 | 0.10309 | 4.754 | 1.2962 | 1.7622 | 10 | 23 | 66.9 | 2.09 | 7.7931 | 0.35245 | 1.0481 | 0.13507 | 2.4348 | 1.076 | 1.3075
HVC02 | 40 | 66 | 54 | 2.088 | 1.0151 | 2.806 | 0.12716 | 9.6336 | 2.0582 | 4.0086 | 25 | 23 | 68 | 2.22 | 8.255 | 0.38669 | 1.1437 | 0.15307 | 2.5879 | 1.1368 | 1.5082
HVC04 | 40 | 66 | 54 | 2.07 | 1.0174 | 2.787 | 0.3413 | 10.1522 | 2.0326 | 3.9478 | 50 | 30.5 | 78.5 | 3 | 12.195 | 0.43962 | 1.8031 | 0.24859 | 3.4725 | 1.4985 | 2.0523
HVC05 | 40 | 66 | 53.2 | 1.9035 | 1.0307 | 2.7896 | 0.12293 | 10.208 | 1.87 | 3.6998 | 75 | 33 | 80 | 5.65 | 14.865 | 0.47985 | 1.9518 | 0.26324 | 4.1344 | 1.6431 | 2.5428
Neuro1 AP | 48 | 80 | 20.9 | 4.7332 | 0.53636 | 0.95685 | 0.23898 | 5.4567 | 1.5912 | 2.4472 | 90 | 33 | 81 | 6.22 | 20.89 | 0.49958 | 1.995 | 0.26432 | 4.3141 | 1.7173 | 3.0182
Neuro1 Lat | 25 | 80 | 33.6 | 10.3114 | 0.50867 | 1.0001 | 0.18131 | 5.2296 | 1.3997 | 2.0304 | Max | 33 | 83 | 7.4 | 26.82 | 0.51975 | 2.0253 | 0.27102 | 4.4918 | 1.8578 | 3.4571
Neuro2 AP | 48 | 68.4 | 39 | 12.546 | 0.401 | 0.79866 | 0.11406 | 5.3558 | 1.4993 | 2.0373
Neuro2 Lat | 25 | 68.4 | 52.7 | 14.877 | 0.36842 | 0.80661 | 0.10042 | 7.1022 | 1.2861 | 1.5336 | Angio |  |  |  |  | Dose level |  | Thickness |  | Mag mode
ART Angio 2 | 48 | 65 | 125 | 7.785 | 0.38728 | 1.1491 | 0.1052 | 4.2445 | 1.278 | 1.6549 | Room | II Size (cm) | kV | mA | mGy/min | Low | High | 10 cm | 30 cm | Mag 1 | Mag 2
ART Angio 3 | 48 | 64.8 | 121.9 | 7.749 | 0.39257 | 1.2242 | 0.10685 | 4.4193 | 1.3002 | 1.6307 | Avg | 41.6364 | 68.5 | 69.9455 | 6.8759 | 0.59294 | 1.6683 | 0.15209 | 6.8552 | 1.5507 | 2.4342
ART OR 10 | 48 | 65 | 107 | 5.0246 | 0.25863 | 2.5876 | 0.1317 | 8.8517 | 1.4457 | 2.0235 | SD | 8.9696 | 5.8534 | 37.8543 | 4.3409 | 0.29017 | 0.87269 | 0.075402 | 2.406 | 0.30027 | 0.96833
ART EP 6 | 25 | 70 | 166 | 18.8883 | 0.22568 | 1.1983 | 0.1024 | 2.5683 | 1.205 | 1.4981 | Min | 25 | 63.9 | 20.9 | 1.9035 | 0.25863 | 0.79866 | 0.10042 | 4.2445 | 1.278 | 1.5336
ART EP 7 AP | 48 | 66.4 | 98 | 5.9492 | 0.40408 | 1.4296 | 0.15621 | 6.4557 | 1.3283 | 2.1235 | 10 | 25 | 64.8 | 33.6 | 2.07 | 0.36842 | 0.80661 | 0.10309 | 4.4193 | 1.2861 | 1.6307
ART EP 7 Lat | 25 | 66.4 | 130.4 | 7.5273 | 0.54449 | 1.5785 | 0.12698 | 6.5551 | 1.2817 | 4.7752 | 25 | 40 | 65 | 45.85 | 3.4106 | 0.38993 | 0.9785 | 0.10603 | 4.9918 | 1.2982 | 1.7086
ART EP 8 | 25 | 66 | 151.4 | 9.4063 | 0.40106 | 1.6006 | 0.12748 | 6.0096 | 1.8692 | 2.3981 | 50 | 48 | 66 | 54 | 6.5475 | 0.50867 | 1.2242 | 0.12293 | 5.4567 | 1.4457 | 2.0304
ART Cath 10 | 25 | 70 | 116.7 | 13.5585 | 0.60405 | 2.3379 | 0.087288 | 3.1464 | 1.2828 | 1.5433 | 75 | 48 | 68.4 | 107.55 | 9.0482 | 0.81064 | 2.6873 | 0.15651 | 9.2427 | 1.7306 | 3.0735
ART Cath 11 AP | 48 | 66.4 | 95.7 | 5.0694 | 0.41209 | 1.4025 | 0.1474 | 7.2261 | 1.4416 | 2.2187 | 90 | 48 | 80 | 121.9 | 12.546 | 1.0174 | 2.7896 | 0.23898 | 10.1522 | 2.0326 | 3.9478
ART Cath 11 Lat | 25 | 66.4 | 139.1 | 7.9647 | 0.37815 | 1.6464 | 0.11448 | 6.0076 | 1.5726 | 2.5287 | Max | 48 | 80 | 125 | 14.877 | 1.0307 | 2.806 | 0.3413 | 10.208 | 2.0582 | 4.0086
ART Cath 12 | 25 | 70 | 107.4 | 12.546 | 0.69584 | 2.8981 | 0.091822 | 3.4326 | 1.2945 | 1.6435
ART Cath 13 | 25 | 70 | 110.2 | 12.555 | 0.69964 | 2.8746 | 0.092473 | 3.1685 | 1.3032 | 1.6129 | Cath Lab |  |  |  |  | Dose level |  | Thickness |  | Mag mode
Ped Cath 1 AP | 20 | 73 | 200 | 17.136 | 0.81933 | 2.8834 | 0.1375 | 5.0735 | 1.271 | 1.4569 | Room | II Size (cm) | kV | mA | mGy/min | Low | High | 10 cm | 30 cm | Mag 1 | Mag 2
Ped Cath 1 Lat | 20 | 70 | 172 | 10.1214 | 0.79317 | 2.9166 | 0.12111 | 7.6294 | 1.3516 | 1.6112 | Avg | 27.8667 | 67.3733 | 142.0267 | 11.7651 | 0.51477 | 2.0277 | 0.12007 | 5.6858 | 1.3546 | 2.0527
Ped Cath 2 AP | 30.5 | 64 | 200 | 23.13 | 0.41576 | 2.463 | 0.14008 | 4.4942 | 0.97665 | 1.2802 | SD | 8.6736 | 3.1775 | 36.5135 | 5.0586 | 0.1754 | 0.63772 | 0.021104 | 2.1043 | 0.23576 | 0.87117
Ped Cath 2 Lat | 30.5 | 60 | 194 | 12.906 | 0.32357 | 2.0711 | 0.10251 | 6.4156 | 0.96234 | 1.3319 | Min | 20 | 60 | 95.7 | 5.0694 | 0.22568 | 1.1983 | 0.087288 | 2.5683 | 0.96234 | 1.2802
HVC 11 AP | 23 | 66 | 125.9 | 12.789 | 0.50141 | 1.5433 | 0.12738 | 6.5588 | 1.5426 | 2.2829 | 10 | 21.2 | 64.8 | 101.76 | 6.3415 | 0.3454 | 1.4133 | 0.092083 | 3.1552 | 1.068 | 1.3819
HVC 11 Lat | 23 | 66 | 123.6 | 6.93 | 0.50325 | 1.5714 | 0.12597 | 10.5455 | 1.6364 | 2.4857 | 25 | 24 | 66 | 113.45 | 7.746 | 0.40257 | 1.5574 | 0.10246 | 3.9634 | 1.2763 | 1.5207
[11 empty] | 50 | 25 | 66.4 | 130.4 | 12.546 | 0.50141 | 1.6464 | 0.12597 | 6.0096 | 1.3032 | 1.6435
Avg | 32.3396 | 72.5302 | 56.7781 | 11.5555 | 0.52183 | 1.742 | 0.17085 | 4.7956 | 1.4132 | 2.1572 | 75 | 27.75 | 70 | 169 | 13.2323 | 0.64994 | 2.6688 | 0.13249 | 6.5569 | 1.4921 | 2.3405
SD | 8.7809 | 8.1794 | 64.9632 | 5.709 | 0.19166 | 0.60893 | 0.065608 | 2.1536 | 0.26804 | 0.78526 | 90 | 41 | 70 | 197.6 | 18.1874 | 0.75576 | 2.8922 | 0.14447 | 7.4681 | 1.6109 | 2.5115
Min | 20 | 60 | 1.5 | 1.9035 | 0.22568 | 0.79866 | 0.087288 | 1.8606 | 0.84774 | 1.201 | Max | 48 | 73 | 200 | 23.13 | 0.81933 | 2.9166 | 0.15621 | 10.5455 | 1.8692 | 4.7752
10 | 23 | 65.2 | 1.92 | 5.2454 | 0.35321 | 1.0201 | 0.10243 | 2.5781 | 1.0876 | 1.4537
25 | 25 | 66 | 2.9 | 7.749 | 0.38864 | 1.2112 | 0.12182 | 3.3582 | 1.271 | 1.5896
50 | 30.5 | 70 | 20.9 | 10.6 | 0.4735 | 1.6006 | 0.14701 | 4.2714 | 1.3812 | 2.0185
75 | 40 | 79 | 110.2 | 14.4 | 0.60565 | 2.0127 | 0.2402 | 6.0076 | 1.5726 | 2.4665 |  | 3.1493
90 | 48 | 81 | 148.94 | 20.3377 | 0.76932 | 2.7896 | 0.26328 | 7.5487 | 1.7662 | 3.1754 |  | 5.641
Max | 48 | 103 | 200 | 26.82 | 1.0307 | 2.9166 | 0.3413 | 10.5455 | 2.0582 | 4.7752 |  | 4.3952

## Spot
[6 empty] | Thickness |  | Mag mode | [7 empty] | Thickness |  | Mag mode
Room | II Size (cm) | kV | mA | mGy/pls | fps | 10 cm | 30 cm | Mag 1 | Mag 2 | Room | II Size (cm) | kV | mA | mGy/pls | fps | 10 cm | 30 cm | Mag 1 | Mag 2
RF | N | 6
Room | II Size (cm) | kV | mA | mGy/pls | fps | 10 cm | 30 cm | Mag 1 | Mag 2
NT03 | 40 | 87 | 114.3 | 291 | 7.5 | 0.15076 | 5.8763 | 1.2251 | 1.7639 | NT03 | 40 | 87 | 114.3 | 291 | 7.5 | 43.87 | 1710 | 356.5 | 513.3
NT04 | 40 | 109 | 0.84 | 288.4 | 8 | 0.22122 |  | 1.3939 | 2.9161 | NT04 | 40 | 109 | 0.84 | 288.4 | 8 | 63.8 |  | 402 | 841
Ped02 | 30.5 | 96 | 129.3 | 286 | 4 | 0.16661 | 6.2902 | 1.4056 | 2.479 | Ped02 | 30.5 | 96 | 129.3 | 286 | 4 | 47.65 | 1799 | 402 | 709
Ped03 | 33 | 81 | 12.1 | 936.9 | 4 | 0.11399 | 5.0934 | 1.8807 | 2.6545 | Ped03 | 33 | 81 | 12.1 | 936.9 | 4 | 106.8 | 4772 | 1762 | 2487
ART2205 | 40 | 87.5 | 2.76 | 709.1 | 4 | 0.16951 | 4.0784 | 1.4568 | 2.9869 | ART2205 | 40 | 87.5 | 2.76 | 709.1 | 4 | 120.2 | 2892 | 1033 | 2118
ART2208 | 40 | 90 | 2.42 | 646.3 | 3 | 0.19805 | 4.4175 | 1.4643 | 3.062 | ART2208 | 40 | 90 | 2.42 | 646.3 | 3 | 128 | 2855 | 946.4 | 1979
Avg | 37.6667 | 86.1667 | 43.62 | 526.2833 |  | 0.17002 | 5.1512 | 1.4711 | 2.6437
SD | 4.0415 | 4.6458 | 60.8726 | 277.8902 |  | 0.037227 | 0.93751 | 0.21853 | 0.48337
Min | 30.5 | 81 | 0.84 | 286 |  | 0.11399 | 4.0784 | 1.2251 | 1.7639
10 | 31.75 | 84 | 1.63 | 287.2 |  | 0.13237 | 4.214 | 1.3095 | 2.1215
25 | 34.75 | 87.125 | 2.505 | 289.05 |  | 0.15472 | 4.4175 | 1.3968 | 2.5229
50 | 40 | 88.75 | 7.43 | 468.65 |  | 0.16806 | 5.0934 | 1.4312 | 2.7853
75 | 40 | 94.5 | 88.75 | 693.4 |  | 0.19092 | 5.8763 | 1.4624 | 2.9692
90 | 40 | 102.5 | 121.8 | 823 |  | 0.20964 | 6.1246 | 1.6725 | 3.0245
Max | 40 | 109 | 129.3 | 936.9 |  | 0.22122 | 6.2902 | 1.8807 | 3.062
C-Arm | N | 5
Room | II Size (cm) | kV | mA | mGy/pls | fps | 10 cm | 30 cm | Mag 1 | Mag 2
C-arm 9 | 23 | 78 | 27.66 | 248.5 | 1 | 0.37988 | 4.9497 | 2.3996 | 3.6857 | C-arm 9 | 23 | 78 | 27.66 | 248.5 | 1 | 94.4 | 1230 | 596.3 | 915.9
C-arm 15 | 23 | 66 | 3.6 | 159.882 | 1 | 0.20206 | 6.1117 | 1.5815 |  | C-arm 15 | 23 | 66 | 3.6 | 159.882 | 1 | 32.3065 | 977.146 | 252.8522
C-arm 18 | 30.5 | 82 | 23.3 | 195.3 | 1 | 0.21198 | 4.5428 | 1.9764 | 4.3594 | C-arm 18 | 30.5 | 82 | 23.3 | 195.3 | 1 | 41.4 | 887.2 | 386 | 851.4
C-arm 19 | 30.5 | 80 | 20.84 | 179.5 | 1 | 0.22228 | 4.21 | 1.9287 | 4.5476 | C-arm 19 | 30.5 | 80 | 20.84 | 179.5 | 1 | 39.9 | 755.7 | 346.2 | 816.3
RT Uro | 30.5 | 89 | 28.79 | 482.3 | 1 | 0.22144 | 4.1841 | 1.9849 | 3.0023 | RT Uro | 30.5 | 89 | 28.79 | 482.3 | 1 | 106.8 | 2018 | 957.3 | 1448
Avg | 27.5 | 79 | 20.838 | 253.0964 |  | 0.24753 | 4.7997 | 1.9742 | 3.8988
SD | 4.1079 | 8.3666 | 10.161 | 132.2887 |  | 0.07444 | 0.79631 | 0.29042 | 0.70293
Min | 23 | 66 | 3.6 | 159.882 |  | 0.20206 | 4.1841 | 1.5815 | 3.0023
10 | 23 | 70.8 | 10.496 | 167.7292 |  | 0.20603 | 4.1945 | 1.7204 | 3.2073
25 | 23 | 78 | 20.84 | 179.5 |  | 0.21198 | 4.21 | 1.9287 | 3.5149
50 | 30.5 | 80 | 23.3 | 195.3 |  | 0.22144 | 4.5428 | 1.9764 | 4.0226
75 | 30.5 | 82 | 27.66 | 248.5 |  | 0.22228 | 4.9497 | 1.9849 | 4.4065
90 | 30.5 | 86.2 | 28.338 | 388.78 |  | 0.31684 | 5.6469 | 2.2337 | 4.4912
Max | 30.5 | 89 | 28.79 | 482.3 |  | 0.37988 | 6.1117 | 2.3996 | 4.5476
Overall
Avg | 32.8182 | 85.9545 | 33.2645 | 402.1075 |  | 0.20525 | 4.9754 | 1.6998 | 3.1458
SD | 6.4856 | 10.9464 | 45.1174 | 256.8376 |  | 0.067437 | 0.8407 | 0.35589 | 0.8453
Min | 23 | 66 | 0.84 | 159.882 |  | 0.11399 | 4.0784 | 1.2251 | 1.7639
Median | 30.5 | 87 | 20.84 | 288.4 |  | 0.20206 | 4.7462 | 1.5815 | 2.9946
Max | 40 | 109 | 129.3 | 936.9 |  | 0.37988 | 6.2902 | 2.3996 | 4.5476

## DSA
[6 empty] | Thickness |  | Mag mode | [7 empty] | Thickness |  | Mag mode
Room | II Size (cm) | kV | mA | mGy/pls | fps | 10 cm | 30 cm | Mag 1 | Mag 2 | Room | II Size (cm) | kV | mA | mGy/pls | fps | 10 cm | 30 cm | Mag 1 | Mag 2
Angio | N | 11
Room | II Size (cm) | kV | mA | mGy/pls | fps | 10 cm | 30 cm | Mag 1 | Mag 2
HVC01 | 48 | 68 | 154.9 | 1531 | 2 | 0.076617 | 7.4918 | 1.2116 | 1.6564 | HVC01 | 48 | 68 | 154.9 | 1531 | 2 | 117.3 | 11470 | 1855 | 2536
HVC02 | 40 | 68 | 277.3 | 1425 | 2 | 0.06574 | 5.2688 | 1.8211 | 2.8919 | HVC02 | 40 | 68 | 277.3 | 1425 | 2 | 93.68 | 7508 | 2595 | 4121
HVC04 | 40 | 67 | 278.6 | 865.8 | 1 | 0.053823 | 5.2322 | 1.6309 | 5.104 | HVC04 | 40 | 67 | 278.6 | 865.8 | 1 | 46.6 | 4530 | 1412 | 4419
HVC05 | 40 | 63.7 | 431.5 | 735.7 | 1 | 0.089982 | 7.6838 | 1.5278 | 4.0886 | HVC05 | 40 | 63.7 | 431.5 | 735.7 | 1 | 66.2 | 5653 | 1124 | 3008
Neuro1 AP | 48 | 84 | 137.7 | 971.7385 | 7.5 | 0.11072 | 2.2728 | 1.1242 | 2.0597 | Neuro1 AP | 48 | 84 | 137.7 | 971.7385 | 7.5 | 107.5885 | 2208.5241 | 1092.4277 | 2001.4462
Neuro1 Lat | 25 | 87.4 | 263 | 806.7105 | 7.5 | 0.40267 | 2.9836 | 2.5683 | 2.6063 | Neuro1 Lat | 25 | 87.4 | 263 | 806.7105 | 7.5 | 324.8343 | 2406.9159 | 2071.8749 | 2102.4968
Neuro2 AP | 48 | 96 | 157 | 874 | 7.5 | 0.31728 | 1.9096 | 1.4142 | 1.3204 | Neuro2 AP | 48 | 96 | 157 | 874 | 7.5 | 277.3 | 1669 | 1236 | 1154
Neuro2 Lat | 25 | 96 | 152.5 | 647 | 7.5 | 0.48037 | 1.7543 | 1.2697 | 1.3679 | Neuro2 Lat | 25 | 96 | 152.5 | 647 | 7.5 | 310.8 | 1135 | 821.5 | 885
ART Angio 2 | 48 | 68 | 206.1 | 1598 | 3 | 0.10826 | 4.9937 | 1.2747 | 1.4011 | ART Angio 2 | 48 | 68 | 206.1 | 1598 | 3 | 173 | 7980 | 2037 | 2239
ART Angio 3 | 48 | 68 | 198.2 | 1611 | 3 | 0.10199 | 5.6133 | 1.3296 | 1.442 | ART Angio 3 | 48 | 68 | 198.2 | 1611 | 3 | 164.3 | 9043 | 2142 | 2323
ART OR 10 | 48 | 71.5 | 311 | 746.2669 | 7.5 | 0.068475 | 2.7641 | 0.98621 | 1.0695 | ART OR 10 | 48 | 71.5 | 311 | 746.2669 | 7.5 | 51.1007 | 2062.7603 | 735.9789 | 798.1596
Avg | 41.6364 | 76.1455 | 233.4364 | 1073.8378 |  | 0.17054 | 4.3607 | 1.4689 | 2.2734
SD | 8.9696 | 12.2567 | 89.3301 | 382.6784 |  | 0.15294 | 2.1449 | 0.43361 | 1.2983
Min | 25 | 63.7 | 137.7 | 647 |  | 0.053823 | 1.7543 | 0.98621 | 1.0695
10 | 25 | 67 | 152.5 | 735.7 |  | 0.06574 | 1.9096 | 1.1242 | 1.3204
25 | 40 | 68 | 155.95 | 776.4887 |  | 0.072546 | 2.5184 | 1.2407 | 1.3845
50 | 48 | 68 | 206.1 | 874 |  | 0.10199 | 4.9937 | 1.3296 | 1.6564
75 | 48 | 85.7 | 277.95 | 1478 |  | 0.214 | 5.441 | 1.5793 | 2.7491
90 | 48 | 96 | 311 | 1598 |  | 0.40267 | 7.4918 | 1.8211 | 4.0886
Max | 48 | 96 | 431.5 | 1611 |  | 0.48037 | 7.6838 | 2.5683 | 5.104
Cath | N | 12
Room | II Size (cm) | kV | mA | mGy/pls | fps | 10 cm | 30 cm | Mag 1 | Mag 2
ART EP 6 | 25 | 68 | 669.9 | 201.322 | 7.5 | 0.084627 | 4.274 | 1.3144 | 1.5527 | ART EP 6 | 25 | 68 | 669.9 | 201.322 | 7.5 | 17.0373 | 860.455 | 264.6091 | 312.5836
ART EP 7 AP | 48 | 73 | 252.8 | 113.2637 | 15 | 0.15023 | 4.0322 | 1.4235 | 1.958 | ART EP 7 AP | 48 | 73 | 252.8 | 113.2637 | 15 | 17.0156 | 456.703 | 161.2268 | 221.7759
ART EP 7 Lat | 25 | 73 | 362 | 174.0456 | 15 | 0.15378 | 5.0109 | 1.305 | 3.9351 | ART EP 7 Lat | 25 | 73 | 362 | 174.0456 | 15 | 26.765 | 872.1244 | 227.1238 | 684.8831
ART EP 8 | 25 | 68 | 626.6 | 124.9735 | 30 | 0.068418 | 4.4896 | 1.3284 | 1.5318 | ART EP 8 | 25 | 68 | 626.6 | 124.9735 | 30 | 8.5504 | 561.085 | 166.0206 | 191.4312
ART Cath 10 | 25 | 68.4 | 365.6 | 148.6 | 30 | 0.0786 | 3.4892 | 1.0834 | 1.1655 | ART Cath 10 | 25 | 68.4 | 365.6 | 148.6 | 30 | 11.68 | 518.5 | 161 | 173.2
ART Cath 11 AP | 48 | 73 | 235.8 | 112.2918 | 15 | 0.14743 | 4.3476 | 1.4268 | 2.0881 | ART Cath 11 AP | 48 | 73 | 235.8 | 112.2918 | 15 | 16.5551 | 488.2039 | 160.2222 | 234.4768
ART Cath 11 Lat | 25 | 73 | 396 | 157.5991 | 15 | 0.11375 | 3.3063 | 1.2898 | 1.7642 | ART Cath 11 Lat | 25 | 73 | 396 | 157.5991 | 15 | 17.9263 | 521.0647 | 203.2777 | 278.0334
ART Cath 12 | 25 | 71.4 | 354 | 145.7 | 30 | 0.087989 | 2.755 | 1.0947 | 1.8415 | ART Cath 12 | 25 | 71.4 | 354 | 145.7 | 30 | 12.82 | 401.4 | 159.5 | 268.3
ART Cath 13 | 25 | 71.6 | 352.4 | 152.6 | 30 | 0.089777 | 2.6966 | 1.0878 | 1.7864 | ART Cath 13 | 25 | 71.6 | 352.4 | 152.6 | 30 | 13.7 | 411.5 | 166 | 272.6
Ped Cath 2 AP | 30.5 | 73 | 314 | 153 | 30 | 0.17484 | 4.6209 | 1.4399 | 1.6928 | Ped Cath 2 AP | 30.5 | 73 | 314 | 153 | 30 | 26.75 | 707 | 220.3 | 259
HVC 11 AP | 23 | 66.6 | 799.8 | 135.9 | 30 | 0.083517 | 5.532 | 1.7748 | 2.4364 | HVC 11 AP | 23 | 66.6 | 799.8 | 135.9 | 30 | 11.35 | 751.8 | 241.2 | 331.1
HVC 11 Lat | 23 | 66 | 783.4 | 77.1 | 30 | 0.070428 | 7.2672 | 1.9131 | 2.6265 | HVC 11 Lat | 23 | 66 | 783.4 | 77.1 | 30 | 5.43 | 560.3 | 147.5 | 202.5
Avg | 28.9583 | 70.4167 | 459.3583 | 141.3663 |  | 0.10862 | 4.3185 | 1.3735 | 2.0316
SD | 9.0866 | 2.7889 | 202.6638 | 32.0831 |  | 0.03772 | 1.2663 | 0.25632 | 0.7174
Min | 23 | 66 | 235.8 | 77.1 |  | 0.068418 | 2.6966 | 1.0834 | 1.1655
10 | 23.2 | 66.74 | 258.92 | 112.389 |  | 0.071245 | 2.8101 | 1.0885 | 1.5339
25 | 25 | 68 | 342.8 | 122.0461 |  | 0.082288 | 3.4435 | 1.2411 | 1.6578
50 | 25 | 71.5 | 363.8 | 147.15 |  | 0.088883 | 4.3108 | 1.3214 | 1.8139
75 | 26.375 | 73 | 637.425 | 154.1498 |  | 0.14813 | 4.7184 | 1.4301 | 2.1752
90 | 46.25 | 73 | 772.05 | 172.4009 |  | 0.15343 | 5.4799 | 1.7413 | 2.6074
Max | 48 | 73 | 799.8 | 201.322 |  | 0.17484 | 7.2672 | 1.9131 | 3.9351
135.9158
Overall |  |  |  | 27.205
Avg | 35.0217 | 73.1565 | 351.3087 | 587.3309 |  | 0.13823 | 4.3387 | 1.4191 | 2.1472
SD | 10.9446 | 8.9853 | 193.5936 | 542.1314 |  | 0.1111 | 1.701 | 0.3474 | 1.0192
Min | 23 | 63.7 | 137.7 | 77.1 |  | 0.053823 | 1.7543 | 0.98621 | 1.0695
Median | 30.5 | 71.4 | 311 | 201.322 |  | 0.089982 | 4.3476 | 1.3284 | 1.7864
Max | 48 | 96 | 799.8 | 1611 |  | 0.48037 | 7.6838 | 2.5683 | 5.104